## Slide 1
움직이면서 촬영할 때, 노출이 blur를 결정합니다
Basler a2a2600-20gcBAS + Mitutoyo 378-810-3 M Plan Apo SL20x
A3 Laser Driller · 2026-10-06 · 명목 설계 계산 / 실제 장비·영상 검증 필요
1/3
카메라
2.5 µm pixel · Global Shutter
최소 노출 2 µs · 기본 18.5 fps
렌즈
총배율 20x 가정 · NA 0.28
WD 30.5 mm · 200 mm 튜브렌즈
물체면 환산
1 pixel = 0.125 µm
FOV 0.325 × 0.266 mm
Y100 mm/s · 노출2 µs
정지한 점
이동 중 노출
→
이동량 0.2 µm = 1.6 pixel
도식: 실제 영상의 크기·모양을 재현한 것은 아닙니다.
blur(px) = Y속도 × 노출(µs) ÷ 125
X는 노출 중 정지 → X 이동속도는 blur와 분리
허용 2px: Y100 + 노출2µs 조건 충족
허용 1px: 노출2µs에서 Y ≤62.5 mm/s
픽셀 환산은 측정 정확도가 아닙니다. 렌즈 분해능 약1µm · 실제 밝기·SNR·검출 품질 확인이 필요합니다.
Notes: 공식 출처: https://docs.baslerweb.com/a2a2600-20gcbas (기본2600x2128, 전체2600x2160, 2.5µm, Color, Global shutter, 기본18.5fps / Performance21.1fps). 노출2µs: https://docs.baslerweb.com/exposure-time 의 모델별 표. 렌즈: https://www.mitutoyo.com/webfoo/wp-content/uploads/E4191-378_010611.pdf p20/29. SL20x 378-810-3: NA0.28, WD30.5mm, f10mm, R1.0µm @550nm. 총배율20x는 200mm 튜브렌즈+1x relay 전제. 0.125µm/px는 샘플링 간격이며 실제 분해능·측정 정확도가 아니다. blur=100*2/125=1.6px. X 정지 촬영, Y등속. 허용1px에서는 Y≤62.5mm/s; 최소2µs보다 짧은1.25µs를 사용가능값으로 제시하지 않는다.

## Slide 2
같은 셀을 반복하지 않고, 헤드당 1점씩 확인합니다
고정 test0929 · 9열×5행=45 Cell · 8개 대표점의 Cell 번호 모두 다름
A3 Laser Driller · 2026-10-06 · 명목 설계 계산 / 실제 장비·영상 검증 필요
2/3
실제 가공점에서 고른 서로 다른 Cell 8개
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
배치 확대도 · Cell 가로77.76 / 세로46.08 mm
2개 스캐너 / 기판
4기판 · 10분
1매 H01→H02 / 2매 H03→H04
3매 H05→H06 / 4매 H07→H08
4개 스캐너 / 기판
2기판 · 5분
1매 H01→H02→H03→H04
2매 H05→H06→H07→H08
150초/기판 계획 · 기본 조건에서 두 방식 가능
대상: 고정 대표점 8개 / 전수 검사는 별도
Notes: Cell 번호는 행 우선(좌→우, 위→아래). H01C01 col2 row1 B07, H02C11 col2, H03C21 col2, H04C32 col2, H05C05 col6, H06C15 col10, H07C25 col14, H08C36 col2; 전부 row1 B07. 8개 Cell은 1,11,21,32,5,15,25,36으로 중복없음. 기존 Shared src/engine.js 및 recipe.js의 유효 Shot, Mask, 소유 Head 검증통과. 물체 실제 Branch 위치, Review X와 Stage Y는 Calculation_evidence.json 참조. H01~H04 및 H05~H08 각 그룹의 ΔY는 200mm. 2개 모드 총4매, 4개 모드 총2매, 계획Tact150초/매 적용. 전체 가공점 전수 또는70 Cell/Head 조합 커버가 아니라 고정8대표점의1회 순환이다. 모든8Head 활성 전제. 원본 기하: Shared/20261002_101847_FlyingReview_Recipe_Light, 소스commit6b19d7aaf0de81271468ab7dac0fa15493172f38.

## Slide 3
X는 먼저 도착하고, Y가 목표 위치를 지나갈 때 촬영합니다
입력 8개: 노출·허용blur / X·Y속도 / X·Y가속도·감속도 · 2개/4개 측정 선택
A3 Laser Driller · 2026-10-06 · 명목 설계 계산 / 실제 장비·영상 검증 필요
3/3
1 다른 Cell 선택
헤드당 유효 가공점 1개
2 X 선도착·대기
이동 → 정착 → 대기
3 위치 Trigger 촬영
Y 등속 · 노출 중심 보정
4 결과 확인·순환
Frame 수신 + Vision 결과
가장 여유가 작은 이동: H03 → H04
ΔX200 mm · ΔY200 mm · X200 / Y100 mm/s
X 이동 1.200초
대기 여유 0.730초
다음 점 도착 2.000초 ≥ 준비 1.270062초
준비: 이동+정착50ms+Guard20ms+노출·지연·Jitter 여유
기본 조건의 판정
Blur 1.6px ≤2px
X 선도착 여유 ≥0.730초
촬영 모두 Y 등속 구간
가공통과 12.232초 / 30초
계산 Tact 100.505초 / 150초
고정: 정착50ms·Guard20ms·18.5fps·150초/기판. 실제 밝기·Trigger 지연·정착성능은 장비에서 확인합니다.
Notes: 기본값 Exposure2µs/MaxBlur2px/Vx200/Vy100/Ax=Dx1000/Ay=Dy500. 최악H03→H04 ΔX200mm, ΔY200mm; 사다리꼴 X이동1.2초, Tneed1.270062초, ΔT2초, slack0.729938초. 기본FPS18.5에서 주기54.054ms. X촬영중정지, Y계속등속; tCommand=tCross−50µs−T/2. ±5µs jitter를 시간여유에 반영. 실제 영상blur는 별도측정. Stage시작2345.9875, 끝−1584.5mm; 총거리3930.4875mm/Stroke3960. 계산가공통과12.232초는 전체유효가공첫q1845.9875~마지막q622.7875의기하시간이며, 가공전선행500mm는 전체운동에포함. Stage전체39.504875초+기타60초+영상여유1초=100.504875초. Review–Scanner거리1467mm 홀수 / 짝수1847mm(추가380)은기존명목배치가정. Scanner/Laser서비스시간, Align/왜곡, 실제Follow Error·SNR·영상PASS 미계산. 0선방어자동보정생략,실제Frame ACK/Vision 결과 이후 완료처리. 시뮬레이터에서 Blur/X timing/camera period/cruise/process/tact 조건위반시불가표시하며 요구2/4점수를자동축소하지않는다.