## Slide 1
1. Review 카메라 이미지 비교 분석
광학 조건 : Exposure(30us) / HP LED(30%) / View Port(無) / 렌즈(Mitutoyo 20x SL) |  | 
구분 | Sony 카메라 (3.45um) | Basler 카메라 (2.5um)
이미지 |  | 
밝기 차이 | - 픽셀 면적이 커서 빛을 충분히 받음 | - 픽셀 면적이 작아 Sony의 약 50% 수준
렌즈 적합성(20x) NA : 0.28, 분해능 : 1um NA : 렌즈가 빛을 모으는 능력분해능 : 렌즈의 정밀도 | - 픽셀 면적이 커 빛을 충분히 받음 - NA 0.28의 어두운 렌즈 유리함 | - 픽셀 면적이 작아 빛을 충분히 받지 못함
렌즈 적합성(50x) NA : 0.42, 분해능 : 0.8um | - 큰 픽셀 면적으로 빛이 포화돼 Edge면이 뭉개짐 | - 작은 픽셀 면적으로도 빛을 충분히 받음 - NA 0.4의 밝은 렌즈에 유리함
경계면 차이 | - 1um 상을 5개 픽셀로 표현 - 4~6 픽셀 개수일 경우 서프픽셀 연산 오차를 줄여 경계면을 매끄럽게 표현 가능 | - 1um 상을 8개 픽셀로 표현 (해상력 우수) - 너무 작게 쪼개어 미세한 빛 번짐이나 노이즈까지 도드라져 경계면이 거칠게 보임

## Slide 2
2. Review 카메라 이미지 비교 분석 (View Port)
현재 View Port 유 | View Port 무 | 광학 View Port 유
Gray_Value (avg) | 
MAX | 55
MIN | 25
Gray_Value (avg) | 
MAX | 80
MIN | 24
Gray_Value (avg) | 
MAX | -
MIN | -

## Slide 3
부록1) Basler 카메라 사용 시 고배율 렌즈 검토
◎ Mitutoyo 렌즈(M Plan Apo) 사양 비교
항목 | 20x SL (IT LD) | 50x SL (고배율) | 비고
WD(작동 거리) | 30.5mm | 20.5mm | WD 10mm 감소
DoF(피사체 심도) | 3.5um | 1.6um | DoF 1.9um 좁아짐 (Stage 흔들림에 취약)
NA(수치 구경) | 0.28 | 0.42 | Resolution = 0.61 x (λ/NA), λ=0.55um
Resolution(해상력) | 1.2um | 0.8um | 
Dimension(mm) |  |  |  |  | 
 | A | B | C | D | E
20x SL (IT LD) | 64.5 | 1.5 | 24.8 | 24.0 | 32.2
50x SL (고배율) | 74.5 | 1.5 | 29.2 | - | 32.2
※ Dimension 10mm 증가

## Slide 4
3. Review Basler 카메라 선정 검토
Basler 조건부 채택 가능. 최종 정확도는 실제 가공홀로 검증
Basler는 형상을 더 촘촘하게 표현함. 이번 영상의 경계 선명도는 두 카메라가 거의 같음
비교 조건: 20x, 10µs, HP 30 고정. 첨부 영상 각 1장, Sony 흑백 / Basler 컬러 센서의 Gray 영상
평가 항목 | Sony XCG-CG510 | Basler a2A2600
5–7µm 홀을 표현하는 픽셀 수* (많을수록 형상을 촘촘하게 표현) | 29–41 px | 40–56 px
밝음에서 어둠으로 바뀌는 폭* (작을수록 경계가 선명함) | 1.04µm | 1.02µm
경계의 밝기 차이 (0–255 기준) (클수록 경계를 구분하기 쉬움) | 57 | 44
영상의 거친 정도 (밝기 값 기준) (작을수록 매끈함, 표면 무늬 포함) | 1.05 | 1.53
설정 변경에 따른 중심 이동* (같은 영상 안에서 비교) | 0.065µm | 0.041µm
*µm 및 홀 픽셀 수는 실제 배율 20x 가정. 실측 보정 필요.
중심 이동은 설정을 바꾼 결과이며, 실제 측정 정확도를 뜻하지 않음.
거친 정도에는 표면 무늬가 포함되므로 카메라 잡음만의 수치가 아님.
Sony 전극 검출
Basler 전극 검출
보기 쉽게 밝기 조정. 동일 290px 범위이며
실제 촬영 범위는 다름. 원본으로 수치 분석.
Sony: 밝기 차이가 크고
영상의 거친 정도가 작음
Basler: 작은 형상을 표현할
픽셀 수가 더 많음
필터 처리 시간 (ms) 40회 중 약 38회가 아래 시간 안에 완료
처리 방법 | Sony 전체 영상 | Basler 전체 영상 | Basler 작은 부분(512²)
약한 필터 + 밝기 조정 (Gaussian 3) | 9.56 | 8.08 | 0.25
강한 필터 + 밝기 조정 (Gaussian 11) | 16.36 | 16.45 | 0.75
권장: YOLO로 위치를 찾고 원본 영상의 작은 부분에서 전극과 홀의 중심 차이를 계산
시간은 현재 PC의 OpenCV 실측이며 촬영·전송·YOLO 제외. 전체 RGB8 전송은 최소 133ms
최종 확인: 실제 가공홀 반복 촬영, 기준 측정값과 비교, 실제 장비에서 100ms 검증
4
Notes: 검토 결론
Basler 조건부 채택을 권고한다. 2.5µm 센서 픽셀은 물체의 측정 분해능 그 자체가 아니다. 실제 광학배율20x라면0.125µm/px이며 Sony0.1725µm/px에 비해 선형 샘플링 밀도가38% 높다. 실제 보조전극 지름은214.375px /153.292px로 약1.399배다. 같은 전극임은 파일만으로 확정할 수 없으며 nominal 물체 지름은26.797/26.442µm로1.34% 차이도 존재한다. 따라서 스케일 보정 전 µm는 조건부 환산이다.
원본 경계 비교
180개 방향(2도 간격)마다 ±0.6도 내5개 radial ray를 bilinear sampling하여 평균했다. 각 profile ±14px 구간에서 error-function step +선형 배경을 robust fitting하여10–90% 폭을2.5631×sigma로 계산했다. 구간별 edge위치를 robust circle fitting했다. 폭 중앙값 Sony6.0009px(1.0351µm), Basler8.1412px(1.0177µm). IQR Sony.996–1.085µm/Basler.911–1.155µm다. 1.7% nominal 차이는 calibration 및 sample 차이보다 작을 수 있어 Basler 광학 edge 우위의 증거로 쓰지 않는다. 경계 대비 Sony57.092DN/Basler43.796DN. 공간 high-pass residual은 영상-Gaussian(sigma1px) 차의1.4826×MAD를 전극 안쪽 및 바깥 ring에서 계산한 뒤 RMS결합한1.0525/1.5288DN이다. 표면무늬, PRNU, shot/read noise, 그레이변환을 분리하지 못하며 temporal SNR 또는 camera readnoise로 표시하지 않는다. 명암차/공간잔차 proxy는54.24/28.65로 Sony가 더 유리하다. 원맞춤 radial residual RMS=.2804/.4242px(.0484/.0530µm)는 형상 및 추출 잔차이며 정확도나 반복정밀도가 아니다.
중심 민감도
전극의 내부·외부 gray median을 이용해30/40/50/60/70% global threshold와sigma0/.6/1/2/2.55px Gaussian을 교차변경했다. raw50% threshold 중심을 기준으로 최대거리 Sony.37797px(.06520µm), Basler.32421px(.04053µm). 더 작은 민감도는 해당 영상의 알고리즘 설정 변화에 대한 결과이며 반복촬영 정확도를 보증하지 않는다. 소수점 위치가 검출됐다는 이유로 nm accuracy를 주장하지 않는다. 카메라간 절대 center좌표를 빼면 장착위치·FOV 차이를 측정하므로 가공정밀도로 사용할 수 없다. 실제같은frame에서 d=(hole_center-electrode_center)를 계산하고 calibrated XY 및 vector길이로 평가한다.
Gaussian11 및 정규화
MVTec gauss_filter Size11은11×11 kernel, sigma2.55px다. OpenCV11×11 float filtering은 비교용이며 HALCON과 수치동일성을 주장하지 않는다. sigma 물체길이는 Sony.439875µm/Basler.31875µm로 동일 kernel은 동일 물체길이 평활화가 아니다. 경계폭 nominal Sony1.5504µm/Basler1.2941µm로 원본대비49.8%/27.2% 증가한다. 약한 공통물체sigma조건은 Sony.6px/Basler.828px(.1035µm)이며 폭1.0674/1.0549µm로 raw대비3.1/3.7%만 증가한다. 따라서 원본 또는 원본ROI에 약한 필터를 우선검토하고11은 잡음감소가 필요할 때 실제홀로 선택한다. scale_image_max는 매영상min/max 선형정규화로 신호와 잡음을 함께 늘리며 정보와 SNR을 복원하지 않는다. 학습·추론 전처리를 고정하고 frame마다 outlier에 흔들리는 정규화를 검토해야 한다.
YOLO 및100ms
YOLO는검출ROI를 제공하고 원본ROI에서 subpixel boundary fit/강건한circle fit으로 최종계측 중심을 구한다. 비원형 가공홀은 circle fit 중심, contour centroid 등 중심정의부터 공정검증으로 정해야 한다. 전체영상을width640으로 축소하면5–7µm홀은Sony7.6–10.6px/Basler9.8–13.8px로 작아지며 box 중심은정밀도보증이 아니다. 절대위치뿐 아니라 mask/keypoint 모델도 실제기준계로검증한다.
전처리benchmark는i7-7700HQ, Windows10, Python3.12.14, OpenCV5.0.0, CPU1thread,40warm measurements이며 fileI/O, camera transport, YOLO/GPUcopy, 결과전송을제외한다. 표에서SonyROI 비용도 별첨 HTML에 있다. 전체frame기준Basler pixels10.36%더많다. 동일ROI는유사비용이며 여기시스템의p95차이는실행변동으로카메라속도우열을뜻하지않는다. 별도512ROI Gaussian5+coarsecircle+180×113radiallocal50%subpixel+robustalgebraiccircle fit PoC는150회/15warmup에서P95Sony6.16ms/Basler7.46ms이며 홀추출과YOLO제외, 계측성능은미검증이다.
Basler2600×2128에서GigE1Gb/s payload-only 하한:1byte44.2624ms, RGB8 threebyte132.7872ms. 프로토콜 및SDKoverhead는추가된다. Mono/Bayer8 전송 후hostgrayconversion 또는hardwareROI를검토한다. Mono8 선택은컬러CFA를제거하지않는다. 호스트crop은전송량을줄이지않는다. Frameperiod와readout/transfer가겹칠수있어단순합산하지않는다. 100ms가image-ready-to-result인지trigger-to-result인지정의하고 실제model/GPU/N개ROI, YOLOpreprocess/inference/postprocess, hole/electrode양center, calibratedresult까지동일조건에서P95/P99/최대지연을측정한다. 현자료로100ms보증은할수없다.
최종판정시험
실측stage격자또는전극knownsize로XYµm/px 및왜곡을보정한다. 센서color/gray변환, rawformat, gain,gamma,blacklevel,focus,viewport를기록한다. user고정10µs/HP30/20x를유지한다. 원본1페이지30µs표기는이번BMP10µs조건과구분한다. 실제5/6/7µm가공홀 및위치범위를포함한시료를카메라별반복100장정도(시험계획예시)촬영한다. 사전에공정허용오차T와계측허용오차U를정하고, 기준계(reference measurement)의불확실도도검토한다. Δx/Δy/vector의bias, 반복std, 실패율,기준계대비오차및E95등의분포를비교한다. 실제홀E95<=U, 불검출/형상별bias가허용기준을만족하고실장비전체지연<=100ms조건을확인하면Basler최종채택가능하다. 이를충족하지못하면첨부만으로카메라가문제라단정하지말고grayconversion/focus/weakROI처리를확인한뒤Sony대안과비교한다.
출처
첨부BMP 두파일(원본수정없음)및제공PPT1–3페이지. Basler a2A2600-20gcBAS official product documentation: https://docs.baslerweb.com/a2a2600-20gcbas
Sony XCG-CG series official catalog V5: https://www.sony.co.jp/Products/ISP/download/pdf/seriescatalog/XCG-CG_series_V5_s.pdf
Basler pixel-format documentation: https://docs.baslerweb.com/pixel-format
HALCON gauss_filter reference 25.05: https://www.mvtec.com/doc/halcon/2505/en/gauss_filter.html
HALCON scale_image_max reference 25.05: https://www.mvtec.com/doc/halcon/2505/en/scale_image_max.html
Ultralytics predict documentation: https://docs.ultralytics.com/modes/predict
HALCON subpixel edge detection reference: https://www.mvtec.com/doc/halcon/2505/en/edges_sub_pix.html
HALCON fit_circle_contour_xld reference: https://www.mvtec.com/doc/halcon/2505/en/fit_circle_contour_xld.html
Basler image ROI documentation: https://docs.baslerweb.com/image-roi
분석재현파일
Camera_Comparison_20261014/analysis/analyze_cameras.py, metrics.json, *_edge_profile.csv, fast_roi_benchmark.py. benchmarks/preprocess_benchmark.py 및json. 세부표·방법·한계는동봉HTML보고서에서확인가능하다.