## Slide 1
0선 방어, Scanner별 서로 다른 Cell에서 1점
Y 등속 기판 통과 X 선도착·정착 위치 Trigger 취득
원본 test0929: 9열 × 5행, 45 Cell
1
C1
C2
C3
C4
5
C5
C6
C7
C8
C9
C10
2
C11
C12
C13
C14
6
C15
C16
C17
C18
C19
C20
3
C21
C22
C23
C24
7
C25
C26
C27
C28
C29
C30
4
C31
C32
C33
C34
8
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
C44
C45
원은 Scanner 번호입니다. 한 Cell에 대표점 1개만 선정합니다.
Cell 위치 관계만 표시한 도식이며 거리 축척은 생략했습니다.
2점·4점 두 운영을 비교
운영 | G1 | G2 | G3 | G4
2점 | H1·2 | H3·4 | H5·6 | H7·8
4점 | H1~4 | H5~8 | 없음 | 없음
2점/기판은 4 Glass
4점/기판은 2 Glass로 8 Scanner 커버
완료 점은 사이클 끝까지 유지합니다.
다음 사이클 시작 때 표시를 초기화합니다.
전체 가공점 전수검사가 아니라, 동일 Recipe의 8개 Scanner 대표점 순환 취득입니다.
Notes: 기준: 사용자 제공 test0929 원본45Cell(9x5),CellPitchX100/Y200mm. 기존 분석 소스6b19d7aaf0de81271468ab7dac0fa15493172f38. 본 도식은 원본Cell번호와 행열관계를 유지하되Cell 크기/간격 및Cell내부point위치는 축척생략. 대표점H1=C1,H2=C11,H3=C21,H4=C31,H5=C5,H6=C15,H7=C25,H8=C35,모두다른Cell이며각Head소유권과Mask를검사한유효Shot B07. 전체Cell의물리적Head소유권이반드시1개라는뜻이아니다. 일부Cell은여러Headfield에걸칠수있으나선정대표점의Cell은중복금지. 2점운영4Glass/4점운영2Glass는여러기판에걸친동일대표점커버이며전가공점전수검사아니다. 녹색은계산상취득,Vision합격아니다. 시뮬레이터가실제장비Recipe/H_USE를변경하지않는다.

## Slide 2
움직임 Blur는 노출시간으로 결정합니다
Basler a2A2600-20gcBAS + Mitutoyo 378-810-3 SL20X
물체면 1 pixel
2.5 µm ÷ 20배 = 0.125 µm
Blur(px) = Y속도 × 노출 ÷ 125
100 mm/s × 2 µs ÷ 125
= 1.6 pixel 이동 Blur
Chart: 
| 노출 2 µs | 노출 2.5 µs | 노출 10 µs
px | 1.6 | 2 | 8
허용 Blur | Y 속도 / 필요 노출 | 판단
2 px | 100 mm/s / 노출 ≤2.5 µs | 기본 2 µs는 충족
1 px | 100 mm/s / 노출 ≤1.25 µs | 최소 2 µs보다 짧아 불가
1 px | Y ≤62.5 mm/s / 노출 2 µs | 감속 후 재검토 가능
Global Shutter도 노출 중 이동 Blur는 남습니다. 실효20배와 실효 노출을 가정한 계산이며, 조명·초점·영상 판정은 실측 확인합니다.
Notes: 출처2026-10-06확인: https://docs.baslerweb.com/a2a2600-20gcbas GMAX2505,GlobalShutter,Color,pixel2.5um,full2600x2160/default2600x2128,default18.5fps/performancepacket4000=21.1fps. 요청상품 https://www.baslerweb.com/ko-kr/shop/a2a2600-20gcbas/ 는20fps표기. https://docs.baslerweb.com/exposure-time 해당모델최소2us/최대10000000us. ace2실효노출은BslEffectiveExposureTime을확인해야하며입력값을명목실효값으로가정했다. https://www.mitutoyo.com/wp-content/uploads/2020/12/E14020.pdf p20 378-810-3 MPlanApoSL20X,NA.28,WD30.5mm,f10mm,분해능1um at550nm,DOF±3.5um. p38무한대광학배율=tubelensf/objectivef,200mm/10mm=20배를가정하며중간광학배율1배전제. pixel.125um은sampling으로광학분해능/검출정밀도아니다. blur이동um=Y(mm/s)*t(us)/1000,이를.125로나누면Y*t/125px. Default100*2/125=1.6px=.2um. 허용2px는예시품질기준으로고객승인이아니다. 1px기준 at100노출상한1.25us는최소보다짧음. 2us고정이면Y≤62.5. Color Bayer 보간,조명SNR,전극경계정의,진동/초점은별도실측.

## Slide 3
기본 조건에서 2점·4점 모두 계산상 가능
다음 점은 2초 뒤 도착하고, X 준비는 최대 약 0.824초입니다
기본: Y100 / X200 mm/s, 가감속 Y500 / X1000 mm/s², 노출2 µs
Chart: 
| 점 도착 간격 | X 준비 필요
s | 2 | 0.82403
ΔY 200 mm ÷ Y100 mm/s = 2 s
X 최장110.8 mm 이동 = 0.754 s
정착·선도착·촬영 준비 ≈0.070 s
약 1.176초 먼저 도착해 대기
조건 | 기본 계산 | 맞지 않으면
영상 Blur | 노출2 µs / 1.6 px (허용2 px) | 노출 단축 또는 Y 감속
등속·가공·Tact | 등속 취득 / 12.23 s / 100.50 s* | 가감속·Tact 재계산
대표점 커버 | 2점은4Glass / 4점은2Glass | 2점 분할 또는 Y 간격 확대
1 px가 필요하면 Y62.5 mm/s 예시: Blur1 px, 가공19.57초, Tact124.01초*
* 기타60초·후처리1초 가정. 실효 노출·배율, 조명·Trigger·정착 및 영상판정 확인 후 운영 수를 확정합니다.
Notes: 정확계산은동봉Calculation_evidence.json. DefaultY100/a=d500,X200/a=d1000,exposure2us,blur2px,선정8개고유Cell. 그룹내Y간격200mm(2s),ΔX100~110.8mm. worstX110.8:가속20mm/.2s+등속70.8mm/.354s+감속20mm/.2s=.754s. 보수적필요.754+.05정착+.02선도착+.000014sensor지연+.000002노출+.000010양쪽jitter=.824026s. 도착−보수적준비=1.175974s. 공식Camera주기1/18.5=54.054ms<2s. https://docs.baslerweb.com/acquisition-timing-information 10bitsensorstartdelay14us/12bit16us,추가입력propagation/설정TriggerDelay/debouncer는교정필요. https://docs.baslerweb.com/overlapping-image-acquisition 본모델trigger모드자동overlap지원,FrameTriggerWait와프레임누락은현장확인. 모델Y전체travel3930.4875mm<Stroke3960,Xstroke1025. 가공구간12.232s(가공점기하학통과시간,레이저실측처리시간보증아님). profile39.504875s+기타60+후처리1=Tact100.504875s. 1pxY62.5/2us에서는가공19.5712s/Tact124.0128s,양운영유효. 1467mm홀수Head/1847mm짝수Head거리(HeadGapY380)는기존stagger모델가정및실측확인필요. 실제광량과광학/Trigger교정없이는운영가능수/검출성능최종보증불가. 8개대표점순환,전가공point전수아님.